## ＡＤ4430R
基本ファンクション |  |  |  | AD-4430R
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｆｎｃ０１ 0000～1111 |  | キースイッチの禁止 0：禁止しない 1：禁止する | 0000
Ｆｎｃ０２ 0～13 |  | Ｆ キーの機能 0：なし 1：マニュアルプリントのプリントコマンド 2：ホールド 3：操作スイッチ1 4：操作スイッチ2 5：表示切換 6：風袋クリア 7：ゼロクリア 8：投入開始/一時停止/再投入開始 9：実落差登録 10：ワンショット小投入 11：シーケンス流量 12：ｍV/V表示 13：デジタルフィルタ2 | 5
Ｆｎｃ０３ 1～3 |  | 表示書換レート 1：20回／秒 2：10回／秒 3： ５回／秒 | 1
Ｆｎｃ０４ 0～32 |  | X表示の機能 0：なし 1：ゼロトラッキング中 2：アラーム 3：操作スイッチの状態 4：ゼロ付近 5：ＨＩ出力 6：ＯＫ出力 7：ＬＯ出力 8：大投入 9：中投入 10：小投入 11：過量 12：正量 13：不足 14：満量 15：計量シーケンス完了 16：計量シーケンス動作中 17：計量シーケンスエラー 18：シーケンシャル投入/排出計量の状態 19～24：Coil IN1～6の状態 25～32：Coil OUT1～8の状態 | 0
Ｆｎｃ０５ 0～16 |  | デジタルフィルタ１ 0：フィルタなし 1：１００．０Ｈｚ 2： ７０．０Ｈｚ 3： ５６．０Ｈｚ 4： ４０．０Ｈｚ 5： ２８．０Ｈｚ 6： ２０．０Ｈｚ 7： １４．０Ｈｚ 8： １０．０Ｈｚ 9： ７．０Ｈｚ 10： ５．６Ｈｚ 11： ４．０Ｈｚ 12： ２．８Ｈｚ 13： ２．０Ｈｚ 14： １．４Ｈｚ 15： １．０Ｈｚ 16： ０．７Ｈｚ | 15
Ｆｎｃ０６ 0～23 |  | デジタルフィルタ２ 0：フィルタなし 1：１００．０Ｈｚ 2： ７０．０Ｈｚ 3： ５６．０Ｈｚ 4： ４０．０Ｈｚ 5： ２８．０Ｈｚ 6： ２０．０Ｈｚ 7： １４．０Ｈｚ 8： １０．０Ｈｚ 9： ７．０Ｈｚ 10： ５．６Ｈｚ 11： ４．０Ｈｚ 12： ２．８Ｈｚ 13： ２．０Ｈｚ 14： １．４Ｈｚ 15： １．０Ｈｚ 16： ０．７Ｈｚ 17： ０．５６Ｈｚ 18： ０．４０Ｈｚ 19： ０．２８Ｈｚ 20： ０．２０Ｈｚ 21： ０．１４Ｈｚ 22： ０．１０Ｈｚ 23： ０．０７Ｈｚ | 15
Ｆｎｃ０７ 1～3 |  | ホールドの動作 1：通常のホールド 2： ピークホールド 3：平均化ホールド | 1
Ｆｎｃ０８ -99999～99999 |  | ゼロ付近 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | 10
Ｆｎｃ０９ 1～2 |  | ゼロ付近の比較対象 1：総量 2：正味 | 1
Ｆｎｃ１０ -99999～99999 |  | 上限値 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | 10
Ｆｎｃ１１ -99999～99999 |  | 下限値 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | -10
Ｆｎｃ１２ 1～2 |  | 上限/下限の比較対象 1：総量 2：正味 | 1
Ｆｎｃ１３ -99999～99999 |  | 満量 | 99999
ホールドファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＨＬｄ０１ 0.00～9.99 |  | 平均化時間 0.01秒単位 ０．００は平均化しない | 0.00
ＨＬｄ０２ 0.00～9.99 |  | 開始待ち時間 0.01秒単位 | 0.00
ＨＬｄ０３ 0～2 |  | 自動開始の条件 0：自動開始を使用しない 1：ゼロ付近を超えて安定 2：ゼロ付近を超える | 0
ＨＬｄ０４ 0～1 |  | コントロール入力の立下りで解除 0：解除しない 1：解除する | 1
ＨＬｄ０５ 0.00～9.99 |  | 経過時間で解除 単位は秒 ０．００は解除しない | 0.00
ＨＬｄ０６ 0～99999 |  | 変動幅で解除 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 ０は解除しない | 0
ＨＬｄ０７ 0～1 |  | ゼロ付近で解除 0：解除しない 1：解除する | 0
シーケンスファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Sｑ ０１ -99999～99999 |  | 定量 | 0
Sｑ ０２ -99999～99999 |  | 落差 | 0
Sｑ ０３ -99999～99999 |  | 定量前 | 0
Sｑ ０４ -99999～99999 |  | 第２定量前 | 0
Sｑ ０５ -99999～99999 |  | 過量 | 0
Sｑ ０６ -99999～99999 |  | 不足 | 0
Sｑ ０７ 0～4 |  | 計量モード 0：なし 1：シーケンシャル投入計量 2：シーケンシャル排出計量 3：コントロール入力で選択可能 4：Modbus RTUで選択可能 | 1
Sｑ ０８ 0～3 |  | 自動落差補正の動作 0：無効 1：４回移動平均 2：アクティブ落差補正（係数固定） 3：アクティブ落差補正（係数更新） | 0
Sｑ ０９ 0～99999 |  | 自動落差補正有効幅 | 0
Sｑ １０ -99.999～99.999 |  | 落差係数 0.001秒単位 | 0.000
Sｑ １１ 1～2 |  | 正量・過量・不足出力のタイミング 1：常時 2：計量シーケンス完了に同期 | 2
Sｑ １２ 0～1 |  | 判定時の安定 0：無効 1：有効 | 1
Sｑ １３ 0～1 |  | 投入開始時の自動風袋引き 0：無効 1：有効 | 0
Sｑ ２１ 0～600 |  | 投入タイムアウト時間 1秒単位 | 0
Sｑ ２２ 0.0～60.0 |  | 投入開始入力遅延時間 0.1秒単位 | 0.0
Sｑ ２３ 0.0～60.0 |  | 大投入比較禁止時間 0.1秒単位 | 0.0
Sｑ ２４ 0.0～60.0 |  | 中投入比較禁止時間 0.1秒単位 | 0.0
Sｑ ２５ 0.0～60.0 |  | 小投入比較禁止時間 0.1秒単位 | 0.0
Sｑ ２６ 0.0～60.0 |  | 判定遅延時間 0.1秒単位 | 0.1
Sｑ ２７ 0.0～60.0 |  | 計量シーケンス完了出力時間 0.1秒単位 | 0.0
Sｑ ２８ 0.00～6.00 |  | ワンショット小投入の投入時間 0.01秒単位 | 0.00
流量ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Fr ０１ 1～2 |  | 流量1/流量2で使用するフィルタ 1 ： デジタルフィルタ1 2 ： デジタルフィルタ2 | 2
Fr ０２ 1～2
Fr ０３ 1～1000 |  | 流量1/流量2のダンピング時間 流量の揺動を抑える機能。 1秒単位 | 5
Fr ０４ 1～1000
Fr ０５ 0～2 |  | 流量1の極性 0 ：演算通り 1 ：極性反転 2 ：絶対値 | 0
Fr ０６ 0～2 |  | 流量2の極性 0 ：演算通り 1 ：極性反転 2 ：絶対値 | 0
コントロール入出力ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
コントロール入力 | io ０１ | IN１～IN6の機能 ０～28 0：なし 1～6：内部予約 7：ゼロ補正 8：風袋引き 9：ホールド 10：総量／正味 切換 11：自己診断 12：プリントコマンド 13：投入開始 14：一時停止 15：再投入開始 16：非常停止 17：エラーリセット 18：シーケンシャル投入/排出計量の切り換え 19：実落差登録 20：ワンショット小投入 21：全開 22：ゼロクリア 23：風袋クリア 24：Fキーと同じ動作 25：流量１の更新禁止 26：流量２の更新禁止 27：流量１の初期化 28：流量２の初期化 | 7
| io ０２ |  | 8
| io ０３ |  | 0
| io ０４ |  | 0
| io ０５ |  | 0
| io ０６ |  | 0
コントロール出力 | io １１ | OUT１～OUT8の機能 ０～３７ 0：なし 1～8：内部予約 9：安定 10：ひょう量オーバ 11：正味表示 12：風袋引き中 13：ホールド 14：ホールドビジー 15：HI出力 16：OK出力 17：LO出力 18：ゼロ付近 19：満量 20：過量 21：正量 22：不足 23：大投入 24：中投入 25：小投入 26：シーケンシャル投入/排出計量の状態 27：計量シーケンス動作中 28：計量シーケンス完了 29：計量シーケンスエラー 30：計量動作中(ON) 31：計量動作中(1Hz) 32：計量動作中(50Hz) 33：アラーム 34：操作スイッチのON/OFF出力 35：流量１の流量値不確実 36：流量２の流量値不確実 37：リモートI/O | 18
| io １２ |  | 9
| io １３ |  | 0
| io １４ |  | 0
| io １５ |  | 0
| io １６ |  | 0
| io １７ |  | 0
| io １８ |  | 0
コントロール出力 | io ２１ | ＯＵＴ１～ＯＵＴ８の動作（論理） 1：反転動作 （正論理） データが「０」のときトランジスタが導通（オン） 2：通常動作 （負論理） データが「１」のときトランジスタが導通（オン） | 2
| io ２２ |  | 2
| io ２３ |  | 2
| io ２４ |  | 2
| io ２５ |  | 2
| io ２６ |  | 2
| io ２７ |  | 2
| io ２８ |  | 2
標準シリアル出力ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＣＬ ０１ 1～5 |  | 出力データ 1：表示計量値 2：総量 3：正味 4：風袋 5：総量／正味／風袋 | 1
ＣＬ ０２ 1～3 |  | データ転送モード 1：ストリーム 2：オートプリント 3：マニュアルプリント | 1
ＣＬ ０３ 1～2 |  | ボーレート 1：６００bps 2：２４００bps | 2
RS-４８５ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
rS ０２ 5～8 |  | データ転送モード 5：modbus RTU 6：100回/秒で定期出力 7：500回/秒で定期出力 8：1000回/秒で定期出力 | 5
rS ０３ 5～8 |  | ボーレート 5：9600ｂｐｓ 6：19200ｂｐｓ 7：38400ｂｐｓ 8：115200ｂｐｓ | 5
rS ０４ 0～2 |  | パリティ 0：なし 1：奇数 2：偶数 | 2
rS ０６ 1～2 |  | ストップビット長 1：1ビット 2：2ビット | 1
rS ０７ 1～2 |  | 終端文字 1：CR 2：CR、LF | 2
rS ０８ 0～99 |  | スレーブアドレス 0：なし 1～99： | 1
キャリブレーションファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｃ-Ｆ０1 0～5 |  | 計量単位 0：なし 1：g 2：kg 3：t 4：N 5：kN | 2
Ｃ-Ｆ０２ 0～4 |  | 小数点位置 0：０ 1：０．０ 2：０．００ 3：０．０００ 4：０．００００ | 0
Ｃ-Ｆ０３ 1～6 |  | 最小目盛 1：１ 2：２ 3：５ 4：１０ 5：２０ 6：５０ | 1
Ｃ-Ｆ０４ 1～99999 |  | ひょう量 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | 70000
Ｃ-Ｆ０５ 0～100 |  | ゼロ補正範囲（％） キャリブレーションでゼロ校正を行った点を 中心にしたひょう量に対する％で表します。 | 2
Ｃ-Ｆ０６ 0.0～5.0 |  | ゼロトラッキング時間（秒） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
Ｃ-Ｆ０７ 0.0～9.9 |  | ゼロトラッキング幅（０．１ｄ単位） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
Ｃ-Ｆ０８ 0.0～9.9 |  | 安定検出時間（秒） ０．０のときは安定検出を行いません。 | 1.0
Ｃ-Ｆ０９ 0～100 |  | 安定検出幅（ｄ） | 2
Ｃ-Ｆ１０ 0～1 |  | 不安定時の風袋引き及びゼロ補正 0：計量値が不安定な時は受付けません。 1：計量値が不安定でも受付けます。 | 1
Ｃ-Ｆ１１ 0～1 |  | 総量が負の時の風袋引き 0：総量が負のときは受付けません。 1：総量が負でも受付けます。 | 1
Ｃ-Ｆ１２ 0～1 |  | オーバフロー及び不安定時の出力 0：標準シリアル出力をしない 1：標準シリアル出力をする | 1
Ｃ-Ｆ１３ 1～3 |  | 総量のマイナスオーバ条件 1：総量 ＜ －99999 2：総量 ＜ －ひょう量 3：総量 ＜ －19ｄ | 1
Ｃ-Ｆ１４ 1～2 |  | 正味のマイナスオーバ条件 1：正味 ＜ －99999 2：正味 ＜ －ひょう量 | 1
Ｃ-Ｆ１５ 0～1 |  | ゼロクリアの選択 0：不可能 1：可能 | 1
Ｃ-Ｆ１６ 0～1 |  | パワーオンゼロの選択 0：しない 1：する | 0
Ｃ-Ｆ１７ -7.0000～7.0000 |  | ゼロ校正の入力電圧 □．□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 0.0000
Ｃ-Ｆ１８ 0.0100～9.9999 |  | スパン校正の入力電圧 □．□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 3.2000
Ｃ-Ｆ１９ 1～99999 |  | スパンの入力電圧に対する分銅値 | 32000
Ｃ-Ｆ２６ 9.7500 ～9.8500 |  | 校正場所の重力加速度 校正を行った場所の重力加速度 | 9.8000
Ｃ-Ｆ２７ 9.7500 ～9.8500 |  | 使用場所の重力加速度 使用する場所の重力加速度 | 9.8000
Ｃ-Ｆ２８ 0～1 |  | 平均化ホールド禁止 0：禁止しない 1：禁止する | 0
Ｃ-Ｆ２９ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
Ｃ-Ｆ３０ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
Ｃ-Ｆ３１ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
Ｃ-Ｆ３２ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
リニアリティファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｌ-Ｆ０１ 0～5 |  | 入力点数 設定が０～２の場合、デジタルリニアライズなし | 0
Ｌ-Ｆ０２ -7.0000～7.0000 |  | リニアゼロ 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０３ 0～99999 |  | リニア１の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０４ 0.0000～9.9999 |  | リニア１ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０５ 0～99999 |  | リニア２の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０６ 0.0000～9.9999 |  | リニア２ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０７ 0～99999 |  | リニア３の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０８ 0.0000～9.9999 |  | リニア３ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０９ 0～99999 |  | リニア４の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ１０ 0.0000～9.9999 |  | リニア４ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000

## ＡＤ4430A
基本ファンクション |  |  |  | AD-4430A
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｆｎｃ０１ ００００～１１１１ |  | キースイッチの禁止 ０：禁止しない １：禁止する | 0000
Ｆｎｃ０２ ０～１５ |  | Ｆ キーの機能 ０：なし １：マニュアルプリントのプリントコマンド ２：ホールド ３：操作スイッチ1 ４：操作スイッチ2 ５：表示切替 ６：風袋クリア ７：ゼロクリア ８～11：内部予約 １２：mV／Ｖ表示 １３：デジタルフィルタ２ １４：An11(出力データ)の表示 １５：An21(出力データ)の表示 | 5
Ｆｎｃ０３ １～３ |  | 表示書替レート １：２０回／ｓ ２：１０回／ｓ ３： ５回／ｓ | 1
Ｆｎｃ０４ ０～７ |  | X表示の機能 ０：なし １：ゼロトラッキング中 ２：アラーム ３：操作スイッチの状態 ４：ゼロ付近 ５：ＨＩ出力 ６：ＯＫ出力 ７：ＬＯ出力 | 0
Ｆｎｃ０５ ０～１６ |  | デジタルフィルタ１ ０：フィルタなし １：１００．０Ｈｚ ２： ７０．０Ｈｚ ３： ５６．０Ｈｚ ４： ４０．０Ｈｚ ５： ２８．０Ｈｚ ６： ２０．０Ｈｚ ７： １４．０Ｈｚ ８： １０．０Ｈｚ ９： ７．０Ｈｚ １０： ５．６Ｈｚ １１： ４．０Ｈｚ １２： ２．８Ｈｚ １３： ２．０Ｈｚ １４： １．４Ｈｚ １５： １．０Ｈｚ １６： ０．７Ｈｚ | 15
Ｆｎｃ０６ ０～２３ |  | デジタルフィルタ２ ０：フィルタなし １：１００．０Ｈｚ ２： ７０．０Ｈｚ ３： ５６．０Ｈｚ ４： ４０．０Ｈｚ ５： ２８．０Ｈｚ ６： ２０．０Ｈｚ ７： １４．０Ｈｚ ８： １０．０Ｈｚ ９： ７．０Ｈｚ １０： ５．６Ｈｚ １１： ４．０Ｈｚ １２： ２．８Ｈｚ １３： ２．０Ｈｚ １４： １．４Ｈｚ １５： １．０Ｈｚ １６： ０．７Ｈｚ １７： ０．５６Ｈｚ １８： ０．４０Ｈｚ １９： ０．２８Ｈｚ ２０： ０．２０Ｈｚ ２１： ０．１４Ｈｚ ２２： ０．１０Ｈｚ ２３： ０．０７Ｈｚ | 15
Ｆｎｃ０７ １～３ |  | ホールドの動作 １：通常のホールド ２： ピークホールド ３：平均化ホールド | 1
Ｆｎｃ０８ -９９９９９～９９９９９ |  | ゼロ付近 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | 10
Ｆｎｃ０９ １～２ |  | ゼロ付近の比較対象 １：総量 ２：正味 | 1
Ｆｎｃ１０ -９９９９９～９９９９９ |  | 上限値 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | 10
Ｆｎｃ１１ -９９９９９～９９９９９ |  | 下限値 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | -10
Ｆｎｃ１２ １～２ |  | 上限/下限の比較対象 １：総量 ２：正味 | 1
ホールドファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＨＬｄ０１ ０．００～９．９９ |  | 平均化時間 0.01秒単位 ０．００は平均化しない | 0.00
ＨＬｄ０２ ０．００～９．９９ |  | 開始待ち時間 0.01秒単位 | 0.00
ＨＬｄ０３ ０～２ |  | 自動開始の条件 ０：自動開始を使用しない １：ゼロ付近を超えて安定 ２：ゼロ付近を超える | 0
ＨＬｄ０４ ０～１ |  | コントロール入力の立下りで解除 ０：解除しない １：解除する | 1
ＨＬｄ０５ ０．００～９．９９ |  | 経過時間で解除 単位は秒 ０．００は解除しない | 0.00
ＨＬｄ０６ ０～９９９９９ |  | 変動幅で解除 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 ０は解除しない | 0
ＨＬｄ０７ ０～１ |  | ゼロ付近で解除 ０：解除しない １：解除する | 0
流量ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Fr ０１ 1～２ |  | 流量1/流量2で使用するフィルタ 1 ： デジタルフィルタ１ 2 ： デジタルフィルタ２ | 2
Fr ０２ 1～２
Fr ０３ 1～１０００ |  | 流量1/流量2のダンピング時間 流量の揺動を抑える機能。 1秒単位 | 5
Fr ０４ 1～１０００
コントロール入出力ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
コントロール入力 | io ０１ | IN１～IN6の機能 ０～３0 ０：なし １～６：内部予約 ７：ゼロ補正 ８：風袋引き ９：ホールド １０：総量／正味 切替 １１：自己診断 １２：プリントコマンド １３～２１：内部予約 ２２：ゼロクリア ２３：風袋クリア ２４：Fキーと同じ動作 ２５：流量１の更新禁止 ２６：流量２の更新禁止 ２７：流量１の初期化 ２８：流量２の初期化 ２９：An11の流量選択指定 ３０：An21の流量選択指定 | 7
| io ０２ |  | 8
| io ０３ |  | 0
| io ０４ |  | 0
| io ０５ |  | 0
| io ０６ |  | 0
コントロール出力 | io １１ | OUT１～OUT8の機能 ０～３６ ０：なし １～８：内部予約 ９：安定 １０：ひょう量オーバ １１：正味表示 １２：風袋引き中 １３：ホールド １４：ホールドビジー １５：HI出力 １６：OK出力 １７：LO出力 １８：ゼロ付近 １９～２９：内部予約 ３０：計量動作中(ON) ３１：計量動作中(1Hz) ３２：計量動作中(50Hz) ３３：アラーム ３４：操作スイッチのON/OFF出力 ３５：流量１の流量値不確実 ３６：流量２の流量値不確実 | 18
| io １２ |  | 9
| io １３ |  | 0
| io １４ |  | 0
| io １５ |  | 0
| io １６ |  | 0
| io １７ |  | 0
| io １８ |  | 0
| io ２１ | ＯＵＴ１～ＯＵＴ８の動作（論理） １：反転動作 （正論理） データが「０」のときトランジスタが導通（オン） ２：通常動作 （負論理） データが「１」のときトランジスタが導通（オン） | 2
| io ２２ |  | 2
| io ２３ |  | 2
| io ２４ |  | 2
| io ２５ |  | 2
| io ２６ |  | 2
| io ２７ |  | 2
| io ２８ |  | 2
標準シリアル出力ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＣＬ ０１ １～５ |  | 出力データ １：表示計量値 ２：総量 ３：正味 ４：風袋 ５：総量／正味／風袋 | 1
ＣＬ ０２ １～３ |  | データ転送モード １：ストリーム ２：オートプリント ３：マニュアルプリント | 1
ＣＬ ０３ １～２ |  | ボーレート １：６００bps ２：２４００bps | 2
アナログ出力ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
IOUT1 | A n １１ １～９ | 出力データ １：表示計量値（デジタルフィルタ１） ２：総量（デジタルフィルタ１） ３：正味（デジタルフィルタ１） ４：表示計量値（デジタルフィルタ２） ５：総量（デジタルフィルタ２） ６：正味（デジタルフィルタ２） ７：流量１ ８：流量２ ９：流量１もしくは流量２ （コントロール入力で選択可能） | 1
| A n １２ -９９９９９～９９９９９ | 4mA出力時の質量/流量 （An11の設定） 小数点位置 ・質量：C-F02に連動 ・流量：An 15（流量の設定倍率）＋C-F02に連動 | 0
| A ｎ １３ -９９９９９～９９９９９ | 20mA出力時の質量/流量 （An11の設定） 小数点位置 ・質量：C-F02に連動 ・流量：An 15（流量の設定倍率）＋C-Ｆ02に連動 | 70000
| A n １４ １～3 | 流量単位 1 ：／秒 2：／分 3：／時 | 1
| A n １５ １～５ | 流量の設定倍率 1：1倍 2：10倍 3：100倍 4：1000倍 5：10000倍 | 1
IOUT2 | A n ２１ １～９ | 出力データ １：表示計量値（デジタルフィルタ１） ２：総量（デジタルフィルタ１） ３：正味（デジタルフィルタ１） ４：表示計量値（デジタルフィルタ２） ５：総量（デジタルフィルタ２） ６：正味（デジタルフィルタ２） ７：流量１ ８：流量２ ９：流量１もしくは流量２ （コントロール入力で選択可能） | 1
| A n ２２ -９９９９９～９９９９９ | 4mA出力時の質量/流量 （An21の設定） 小数点位置 ・質量：C-F02に連動 ・流量：An 25（流量の設定倍率）＋C-F02に連動 | 0
| A n ２３ -９９９９９～９９９９９ | 20mA出力時の質量/流量 （An21の設定） 小数点位置 ・質量：C-F02に連動 ・流量：An 25（流量の設定倍率）＋C-F02に連動 | 70000
| A n ２４ １～3 | 流量単位 1 ：／秒 2：／分 3：／時 | 1
| A n ２５ １～５ | 流量の設定倍率 1：1倍 2：10倍 3：100倍 4：1000倍 5：10000倍 | 1
キャリブレーションファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｃ-Ｆ０1 ０～５ |  | 計量単位 ０：なし １：g ２：kg ３：t ４：N ５：kN | 2
Ｃ-Ｆ０２ ０～４ |  | 小数点位置 ０：０ １：０．０ ２：０．００ ３：０．０００ ４：０．００００ | 0
Ｃ-Ｆ０３ １～６ |  | 最小目盛 １：１ ２：２ ３：５ ４：１０ ５：２０ ６：５０ | 1
Ｃ-Ｆ０４ １～９９９９９ |  | ひょう量 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動 | 70000
Ｃ-Ｆ０５ ０～１００ |  | ゼロ補正範囲（％） キャリブレーションでゼロ校正を行った点を 中心にしたひょう量に対する％で表します。 | 2
Ｃ-Ｆ０６ ０．０～５．０ |  | ゼロトラッキング時間（秒） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
Ｃ-Ｆ０７ ０．０～９．９ |  | ゼロトラッキング幅（０．１ｄ単位） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
Ｃ-Ｆ０８ ０．０～９．９ |  | 安定検出時間（秒） ０．０のときは安定検出を行いません。 | 1.0
Ｃ-Ｆ０９ ０～１００ |  | 安定検出幅（ｄ） | 2
Ｃ-Ｆ１０ ０～１ |  | 不安定時の風袋引き及びゼロ補正 ０：計量値が不安定な時は受付けません。 １：計量値が不安定でも受付けます。 | 1
Ｃ-Ｆ１１ ０～１ |  | 総量が負の時の風袋引き ０：総量が負のときは受付けません。 １：総量が負でも受付けます。 | 1
Ｃ-Ｆ１２ ０～１ |  | オーバフロー及び不安定時の出力 ０：標準シリアル出力をしない １：標準シリアル出力をする | 1
Ｃ-Ｆ１３ １～３ |  | 総量のマイナスオーバ条件 １：総量 ＜ －99999 ２：総量 ＜ －ひょう量 ３：総量 ＜ －19ｄ | 1
Ｃ-Ｆ１４ １～２ |  | 正味のマイナスオーバ条件 １：正味 ＜ －99999 ２：正味 ＜ －ひょう量 | 1
Ｃ-Ｆ１５ ０～１ |  | ゼロクリアの選択 ０：不可能 １：可能 | 1
Ｃ-Ｆ１６ ０～１ |  | パワーオンゼロの選択 ０：しない １：する | 0
Ｃ-Ｆ１７ -７．００００～７．００００ |  | ゼロ校正の入力電圧 □．□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 0.0000
Ｃ-Ｆ１８ ０．０１００～９．９９９９ |  | スパン校正の入力電圧 □．□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 3.2000
Ｃ-Ｆ１９ １～９９９９９ |  | スパンの入力電圧に対する分銅値 | 32000
Ｃ-Ｆ２６ ９.７５００ ～９.８５００ |  | 校正場所の重力加速度 校正を行った場所の重力加速度 | 9.8000
Ｃ-Ｆ２７ ９.７５００ ～９.８５００ |  | 使用場所の重力加速度 使用する場所の重力加速度 | 9.8000
Ｃ-Ｆ２８ ０～１ |  | 平均化ホールド禁止 ０：禁止しない １：禁止する | 0
Ｃ-Ｆ２９ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
Ｃ-Ｆ３０ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
Ｃ-Ｆ３１ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
Ｃ-Ｆ３２ |  | 内部予約(全データの初期化後に必要となる値です。)
リニアリティファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 |  | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｌ-Ｆ０１ ０～５ |  | 入力点数 設定が０～２の場合、デジタルリニアライズなし | 0
Ｌ-Ｆ０２ －７．００００～７．００００ |  | リニアゼロ 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０３ ０～９９９９９ |  | リニア１の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０４ ０．００００～９．９９９９ |  | リニア１ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０５ ０～９９９９９ |  | リニア２の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０６ ０．００００～９．９９９９ |  | リニア２ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０７ ０～９９９９９ |  | リニア３の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０８ ０．００００～９．９９９９ |  | リニア３ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０９ ０～９９９９９ |  | リニア４の分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ１０ ０．００００～９．９９９９ |  | リニア４ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000

## ＡＤ4430Ｂ
基本機能ファンクション |  |  | AD-4430B
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＦｎｃＦ０１ ００００～１１１１ | キースイッチの禁止 ０：禁止しない １：禁止する | 0000
ＦｎｃＦ０２ ０～７ | Ｆ キーの機能 ０：なし １：マニュアルプリントのプリントコマンド ２：ホールド ３：オルタネートスイッチ ４：モーメンタリスイッチ ５：表示切替 ６：風袋クリア ７：ゼロクリア | 0
ＦｎｃＦ０３ １～３ | 表示書換えレート １：２０回／ｓ ２：１０回／ｓ ３： ５回／ｓ | 1
ＦｎｃＦ０４ ０～1３ | X表示の機能 ０：無し １：ゼロトラッキング中 ２：アラーム ３： Ｆ キーのアクティブ ４：ゼロ付近 ５：ＨＩ出力（上限値超） ６：ＯＫ出力（上下限値内） ７：ＬＯ出力（下限値未満） ８：ユーザ入力 ９：ユーザ出力 | 0
ＦｎｃＦ０５ ０～１６ | デジタルフィルタ（カットオフ周波数） ０： なし １： １００．０Ｈｚ ２： ７０．０Ｈｚ ３： ５６．０Ｈｚ ４： ４０．０Ｈｚ ５： ２８．０Ｈｚ ６： ２０．０Ｈｚ ７： １４．０Ｈｚ ８： １０．０Ｈｚ ９： ７．０Ｈｚ １０： ５．６Ｈｚ １１： ４．０Ｈｚ １２： ２．８Ｈｚ １３： ２．０Ｈｚ １４： １．４Ｈｚ １５： 1．０Ｈｚ １６： ０．７Ｈｚ | 8
ＦｎｃＦ０７ １～３ | ホールドの動作 １:通常のホールド ２:ピークホールド ３：平均化ホールド | 1
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＦｎｃＦ０８ -99999～99999 | ゼロ付近の設定値 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 | 10
ＦｎｃＦ０９ １～２ | ゼロ付近の比較質量 １：総量 ２：正味 | 1
ＦｎｃＦ１０ -99999～99999 | 上限の設定値 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 | 10
ＦｎｃＦ１１ -99999～99999 | 下限の設定値 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 | -10
ＦｎｃＦ１２ １～２ | 上下限値を比較する対象 １：総量 ２：正味 | 1
ＦｎｃＦ１３ １～２ | 上下限の出力論理 １：正論理 ２：負論理 | 1
ホールド関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＨＬｄＦ０１ ０．００～９．９９ | 平均化を行う時間 単位は秒です。 ０．００は平均化しない | 0.00
ＨＬｄＦ０２ ０．００～９．９９ | ホールドまたは平均化を開始するまでの待ち時間 単位は秒です。 | 0.00
ＨＬｄＦ０３ ０～２ | ホールドまたは平均化の自動開始条件 ０：自動開始を使用しない １：ゼロ付近を超えて安定 ２：ゼロ付近を超える | 0
ＨＬｄＦ０４ ０～１ | コントロール入力のホールドの立下りでの解除 ０：解除しない １：解除する | 1
ＨＬｄＦ０５ ０．００～９．９９ | ホールドしてから設定値以上の経過での解除 単位は秒です。 ０．００は解除しない | 0.00
ＨＬｄＦ０６ ０～９９９９９ | ホールド値より設定値以上の変動での解除 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 ０は解除しない | 0
ＨＬｄＦ０７ ０～１ | 計量値がゼロ付近になった時の解除 ０：解除しない １：解除する | 0
※ＦｎｃＦ０７（ホールドの動作）が、２：ピークホールドまたは、３：平均化ホールドの場合有効で、
１：通常のホールドの場合には影響しません。
※ＨＬｄＦ０１（平均化時間）は、３：平均化ホールドの場合のみ有効です。
BCD関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ｂｃｄ０１ １～４ | 出力データ １：表示計量値 ２：総量 ３：正味 ４：BCD入力にデータ指定 | 1
ｂｃｄ０２ １～３ | データ出力モード １：ストリーム（表示書き換え毎） ２：オートプリント ３：マニュアルプリント | 1
ｂｃｄ０３ ５～１０００ | データ出力レート ５回/秒 ---- １０回/秒 ｜表示(Fnc０３に)連動 ２０回/秒 ---- １００回/秒 １０００回/秒 | 20
ｂｃｄ０４ １～２ | データ出力論理 １：正論理 ２：負論理 | 2
ｂｃｄ０５ １～２ | マイナス出力論理 １：正論理 ２：負論理 | 2
ｂｃｄ０６ １～２ | ステータス出力論理 １：正論理 ２：負論理 | 2
ｂｃｄ０７ １～２ | ストローブ出力論理 １：正論理 ２：負論理 | 2
ｂｃｄ０８ ０～５ | 入力のセレクト ０：なし １：ゼロクリア ２：風袋クリア ３：表示切替 ４：プリントコマンド ５： Fキー | 3
ｂｃｄ０９ ０～１２ | 出力のセレクト ０：なし １：安定 ２：風袋引き中 ３：ゼロ付近 ４：ホールドビジー ５：ＨＩ出力（上限値超） ６：ＯＫ出力（上下限値内） ７：ＬＯ出力（下限値未満） ８：計量動作中（オン） ９：計量動作中（１Ｈｚ） １０：計量動作中（５０Ｈｚ） １１：アラーム（ゼロ補正エラー、風袋引きエラー） １２： キーのアクティブ | 1
キャリブレーション関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＣＡＬＦ０２ ０～０．００００ | 小数点位置 0， 0.0， 0.00， 0.000， 0.0000 | 0
ＣＡＬＦ０３ １～５０ | 最小目盛 １， ２， ５， １０， ２０， ５０ | 1
ＣＡＬＦ０４ １～９９９９９ | ひょう量 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 | 70000
ＣＡＬＦ０５ ０～１００ | ゼロ補正範囲（％） キャリブレーションでゼロ校正を行った点を中心にした、ひょう量に対する％で表します。 | 2
ＣＡＬＦ０６ ０．０～５．０ | ゼロトラッキング時間（秒） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
ＣＡＬＦ０７ ０．０～９．９ | ゼロトラッキング幅（０．１ｄ単位） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
ＣＡＬＦ０８ ０．０～９．９ | 安定検出時間（秒） ０．０のときは安定検出を行いません。 | 1.0
ＣＡＬＦ０９ ０～９ | 安定検出幅（ｄ） | 2
ＣＡＬＦ１０ ０～１ | 不安定時の風袋引き及びゼロ補正 ０：計量値が不安定な時は受付けません。 １：計量値が不安定でも受付けます。 | 1
ＣＡＬＦ１１ ０～１ | 総量が負の時の風袋引き ０：総量が負のときは受付けません。 １：総量が負でも受付けます。 | 1
ＣＡＬＦ１２ ０～１ | オーバフロー及び不安定時の出力 ０：しない １：する | 1
ＣＡＬＦ１３ １～３ | 総量のマイナスオーバ条件 １：総量 ＜ －99999 ２：総量 ＜ －ひょう量 ３：総量 ＜ －19ｄ | 1
ＣＡＬＦ１４ １～２ | 正味のマイナスオーバ条件 １：正味 ＜ －99999 ２：正味 ＜ －ひょう量 | 1
ＣＡＬＦ１５ ０～１ | ゼロクリアの選択 ０：不可能 １：可能 | 1
ＣＡＬＦ１６ ０～１ | パワーオンゼロの選択 ０：しない １：する | 0
ＣＡＬＦ１７ -７．００００ ～７．００００ | ゼロ点の入力電圧 □．□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 0.0000
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＣＡＬＦ１８ ０．００００１ ～９．９９９９ | スパン(ひょう量点－ゼロ点)の入力電圧 □．□□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 3.2000
ＣＡＬＦ１９ １～９９９９９ | スパンの入力電圧に対する分銅値 | 32000
ＣＡＬＦ２６ ９.７５００ ～ ９.８５００ | 校正場所の重力加速度 校正を行った場所の重力加速度 | 9.80000
ＣＡＬ２７ ９.７５００ ～ ９.８５００ | 使用場所の重力加速度 使用する場所の重力加速度 | 9.80000
ＣＡＬＦ２８ ０～１ | 平均化ホールド禁止 ０：禁止しない １：禁止する | 0
リニアリティ関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＬｎｒＦ０１ ０～５ | 入力点数 設定が０～２の場合、デジタルリニアライズを行わない | 0
ＬｎｒＦ０２ －７．０００００ ～７．０００００ | リニアゼロ 単位はｍＶ／Ｖ | 0.00000
ＬｎｒＦ０３ ０～９９９９９９ | リニア１ 分銅値 | 0
ＬｎｒＦ０４ ０．０００００ ～９．９９９９９ | リニア１ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.00000
ＬｎｒＦ０５ ０～９９９９９９ | リニア２ 分銅値 | 0
ＬｎｒＦ０６ ０．０００００ ～９．９９９９９ | リニア２ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.00000
ＬｎｒＦ０７ ０～９９９９９９ | リニア３ 分銅値 | 0
ＬｎｒＦ０８ ０．０００００ ～９．９９９９９ | リニア３ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.00000
ＬｎｒＦ０９ ０～９９９９９９ | リニア４ 分銅値 | 0
ＬｎｒＦ１０ ０．０００００ ～９．９９９９９ | リニア４ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.00000

## ＡＤ4430C
基本機能ファンクション |  |  | AD-4430C
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｆｎｃ０１ ００００～１１１１ | キースイッチの禁止 ０：禁止しない １：禁止する | 0000
Ｆｎｃ０２ ０～13 | Ｆ キーの機能 ０：なし １：マニュアルプリントのプリントコマンド ２：ホールド ３：オルタネートスイッチ (Fキーアクティブ） ４：モーメンタリスイッチ (Fキーアクティブ） ５：表示切替 ６：風袋クリア ７：ゼロクリア ８：投入スタート／一時停止／再スタート ９：実落差登録 １０：ワンショット小投入 １１：流量（変化量） １２：mV／Ｖ表示 １３：第２デジタルフィルタ | 5
Ｆｎｃ０３ １～３ | 表示書換レート １：２０回／ｓ ２：１０回／ｓ ３： ５回／ｓ | 1
Ｆｎｃ０４ ０～３２ | X表示の機能 ０：なし １：ゼロトラッキング中 ２：アラーム ３： Ｆ キーのアクティブ ４：ゼロ付近 ５：ＨＩ出力（上限値超） ６：ＯＫ出力（上下限値内） ７：ＬＯ出力（下限値未満） ８：大投入 ９：中投入 １０：小投入 １１：過量 １２：正量 １３：不足 １４：満量 １５：計量シーケンス完了 １６：計量シーケンス動作中 １７：計量シーケンスエラー １８：投入／排出 識別（オンのとき排出計量） １９～２４：ユーザ入力１～６ ２５～３２：ユーザ出力１～８ | 0
Ｆｎｃ０５ ０～１６ | デジタルフィルタ（カットオフ周波数） ０： なし １： １００．０Ｈｚ ２： ７０．０Ｈｚ ３： ５６．０Ｈｚ ４： ４０．０Ｈｚ ５： ２８．０Ｈｚ ６： ２０．０Ｈｚ ７： １４．０Ｈｚ ８： １０．０Ｈｚ ９： ７．０Ｈｚ １０： ５．６Ｈｚ １１： ４．０Ｈｚ １２： ２．８Ｈｚ １３： ２．０Ｈｚ １４： １．４Ｈｚ １５： 1．０Ｈｚ １６： ０．７Ｈｚ | 15
Ｆｎｃ０６ ０～２３ | 第２デジタルフィルタ（カットオフ周波数） ０： なし １： １００．０Ｈｚ ２： ７０．０Ｈｚ ３： ５６．０Ｈｚ ４： ４０．０Ｈｚ ５： ２８．０Ｈｚ ６： ２０．０Ｈｚ ７： １４．０Ｈｚ ８： １０．０Ｈｚ ９： ７．０Ｈｚ １０： ５．６Ｈｚ １１： ４．０Ｈｚ １２： ２．８Ｈｚ １３： ２．０Ｈｚ １４： １．４Ｈｚ １５： １．０Ｈｚ １６： ０．７Ｈｚ １７： ０．５６Ｈｚ １８： ０．４０Ｈｚ １９： ０．２８Ｈｚ ２０： ０．２０Ｈｚ ２１： ０．１４Ｈｚ ２２： ０．１０Ｈｚ ２３： ０．０７Ｈｚ | 15
Ｆｎｃ０７ １～３ | ホールドの動作 １:通常のホールド ２:ピークホールド ３：平均化ホールド | 1
Ｆｎｃ０８ -99999～99999 | ゼロ付近の設定値 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 | 10
Ｆｎｃ０９ １～２ | ゼロ付近の比較質量 １：総量 ２：正味 | 1
Ｆｎｃ１０ -99999～99999 | 上限の設定値 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 | 10
Ｆｎｃ１１ -99999～99999 | 下限の設定値 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 | -10
Ｆｎｃ１２ １～２ | 上下限値を比較質量 １：総量 ２：正味 | 1
Ｆｎｃ１３ -９９９９９～９９９９９ | 満量の設置値 | 99999
ホールド関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＨＬｄ０１ ０．００～９．９９ | 平均化を行う時間 単位は秒です。 ０．００は平均化しない | 0.00
ＨＬｄ０２ ０．００～９．９９ | ホールドまたは平均化を開始するまでの待ち時間 単位は秒です。 | 0.00
ＨＬｄ０３ ０～２ | ホールドまたは平均化の自動開始条件 ０：自動開始を使用しない １：ゼロ付近を超えて安定 ２：ゼロ付近を超える | 0
ＨＬｄ０４ ０～１ | コントロール入力のホールドの立下りでの解除 ０：解除しない １：解除する | 1
ＨＬｄ０５ ０．００～９．９９ | ホールドしてから設定値以上の経過での解除 単位は秒です。 ０．００は解除しない | 0.00
ＨＬｄ０６ ０～９９９９９ | ホールド値より設定値以上の変動での解除 小数点位置はＣＡＬＦ０２に連動します。 ０は解除しない | 0
ＨＬｄ０７ ０～１ | 計量値がゼロ付近になった時の解除 ０：解除しない １：解除する | 0
※ＦｎｃＦ０７（ホールドの動作）が、２：ピークホールドまたは、３：平均化ホールドの場合有効で、
１：通常のホールドの場合には影響しません。
※ＨＬｄＦ０１（平均化時間）は、３：平均化ホールドの場合のみ有効です。
シーケンス関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｓｑ ０１ | 定量 -９９９９９～９９９９９ | 0
Ｓｑ ０２ | 落差 -９９９９９～９９９９９ | 0
Ｓｑ ０３ | 定量前 -９９９９９～９９９９９ | 0
Ｓｑ ０４ | 第２定量前 -９９９９９～９９９９９ | 0
Ｓｑ ０５ | 過量 -９９９９９～９９９９９ | 0
Ｓｑ ０６ | 不足 -９９９９９～９９９９９ | 0
Ｓｑ ０７ ０～４ | 計量モード ０：なし １：シーケンシャル投入 ２：シーケンシャル排出 ３：コントロール入力で選択 ４：ＣＣ-Ｌｉｎｋで選択 | 1
Ｓｑ ０８ ０～３ | 自動落差補正の動作 ０：なし １：過去４回の移動平均 ２：アクティブ落差補正（係数固定） ３：アクティブ落差補正（係数更新） | 0
Ｓｑ ０９ | 自動落差有効幅 ０～９９９９９ | 0
Ｓｑ １０ | 落差係数 -９９.９９９～９９.９９９ | 0
Ｓｑ １１ | 過量・不足の動作 １：単純比較 ２：計量完了に同期 | 2
Ｓｑ １２ | 判定時の安定 ０：不要 １：必要 | 1
Ｓｑ １３ | 投入スタート時の自動風袋引き ０：しない １：する | 0
Ｓｑ ２１ | 投入時間監視タイマ ０～６００ | 0
Ｓｑ ２２ | 投入開始待タイマ ０.０～６０.０ | 0
Ｓｑ ２３ | 大投入比較禁止タイマ ０.０～６０.０ | 0
Ｓｑ ２４ | 中投入比較禁止タイマ ０.０～６０.０ | 0
Ｓｑ ２５ | 小投入比較禁止タイマ ０.０～６０.０ | 0
Ｓｑ ２６ | 判定待タイマ ０.０～６０.０ | 0.1
Ｓｑ ２７ | 計量完了出力タイマ ０.０～６０.０ | 0
Ｓｑ ２８ | ワンショットタイマ ０.００～６.００ | 0
セットポイント関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＳＰ ０１ | ＳＰ１～ＳＰ７の対象 ０：なし １：定量 ２：第２定量前 ３：定量前 ４：落差 ５：過量 ６：不足 ７：満量 ８：ゼロ付近 ９：落差係数 １０：上限値 １１：下限値 | 1
ＳＰ ０２ |  | 2
ＳＰ ０３ |  | 3
ＳＰ ０４ |  | 4
ＳＰ ０５ |  | 5
ＳＰ ０６ |  | 6
ＳＰ ０７ |  | 7
ＳＰ ０８ |  | 8
ＳＰ １１ | ＳＰ１の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 0
ＳＰ １２ | ＳＰ２の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 0
ＳＰ １３ | ＳＰ３の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 0
ＳＰ １４ | ＳＰ４の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 0
ＳＰ １５ | ＳＰ５の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 0
ＳＰ １６ | ＳＰ６の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 0
ＳＰ １７ | ＳＰ７の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 99999
ＳＰ １８ | ＳＰ８の設定値 -９９９９９～９９９９９ | 10
コントロール入出力関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
io ０１ | ＩＮ１～ＩＮ７の機能 ０～２４ ０：なし １～６：ユーザ入力１～６ ７ゼロ ８：風袋引き ９：ホールド １０：総量／正味 切替 １１：自己診断 １２：プリントコマンド １３：投入スタート １４：一時停止 １５：再スタート １６：非常停止（レベル入力） １７：エラーリセット １８：投入／排出 切替 １９：実落差登録 ２０：ワンショット小投入 ２１：全開（レベル入力） ２２：ゼロクリア ２３：風袋クリア ２４：Ｆキーのアクティブ | 1
io ０２ |  | 2
io ０３ |  | 3
io ０４ |  | 4
io ０５ |  | 5
io ０６ |  | 6
io １１ | ＯＵＴ１～ＯＵＴ８の機能 ０～３４ ０：なし １～８：ユーザ出力１～８ ９：安定 １０：ひょう量オーバ １１：正味表示 １２：風袋引き中 １３：ホールド １４：ホールドビジー １５：ＨＩ出力（上限値超） １６：ＯＫ出力（上下限値内） １７：ＬＯ出力（下限値未満） １８：ゼロ付近 １９：満量 ２０：過量 ２１：正量 ２２：不足 ２３：大投入 ２４：中投入 ２５：小投入 ２６：投入/排出 識別、「１」のとき排出計量 ２７：計量シーケンス動作中 ２８：計量シーケンス完了 ２９：計量シーケンスエラー ３０：計量動作中（オン） ３１：計量動作中（１Ｈｚ） ３２：計量動作中（５０Ｈｚ） ３３：アラーム ３４：Ｆキーのアクティブ | 1
io １２ |  | 2
io １３ |  | 3
io １４ |  | 4
io １５ |  | 5
io １６ |  | 6
io １７ |  | 7
io １８ |  | 8
io ２１ | ＯＵＴ１～ＯＵＴ８の動作（論理） １：反転動作 データが「０」のときトランジスタが導通（オン）する。（正論理） ２：通常動作 データが「１」のときトランジスタが導通（オン）する。（負論理） | 2
io ２２ |  | 2
io ２３ |  | 2
io ２４ |  | 2
io ２５ |  | 2
io ２６ |  | 2
io ２７ |  | 2
io ２８ |  | 2
標準シリアル出力関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＣＬ ０１ １～５ | 出力データ １：表示計量値 ２：総量 ３：正味 ４：風袋 ５：総量／正味／風袋 | 1
ＣＬ ０２ １～３ | データ転送モード １：ストリーム ２：オートプリント ３：マニュアルプリント | 1
ＣＬ ０３ １～２ | ボーレート １：６００bps ２：２４００bps | 2
CC-Link関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
ＣC ０１ | 局番 １～６４ | 1
ＣC ０２ ０～２ | 占有局数 ０：１局 １：２局 ２：４局 | 2
ＣC ０３ ０～４ | ボーレート ０：１５６kbps １：６２５kbps ２：２.５Ｍbps ３：５Ｍbps ４：１０Ｍbps | 4
ＣC ０４ ０～１ | イニシャル処理 ０：不要 １：必要 | 1
ＣC ０５ ０～２ | 出力データ ０：表示計量値 １：正味 ２：総量 | 0
ＣC ０６ ０～１０ | 計量情報１／計量情報２ ０：なし １：シーケンス番号 ２：投入誤差 ３：実落差 ４：落差（平均） ５：落差係数（平均） ６：流量（小投入オフ時） ７：流量（リアルタイム） ８：ロードセル出力１nV/V単位 ９：正味（第２デジタルフィルタ） １０：総量（第２デジタルフィルタ） | 0
ＣC ０７ ０～１０ |  | 0
キャリブレーション関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｃ-Ｆ０1 ０～５ | 計量単位 0：なし １：g ２：kg ３：t ４：N ５：kN | 2
Ｃ-Ｆ０２ ０～４ | 小数点位置 0：０ １：０．０ ２：０．００ ３：０．０００ ４：０．００００ | 0
Ｃ-Ｆ０３ １～６ | 最小目盛 １：１， ２：２， ３：５， ４：１０， ５：２０， ６：５０ | 1
Ｃ-Ｆ０４ １～９９９９９ | ひょう量 小数点位置はＣ-Ｆ０２に連動します。 | 70000
Ｃ-Ｆ０５ ０～１００ | ゼロ補正範囲（％） キャリブレーションでゼロ校正を行った点を中心にした、ひょう量に対する％で表します。 | 2
Ｃ-Ｆ０６ ０．０～５．０ | ゼロトラッキング時間（秒） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
Ｃ-Ｆ０７ ０．０～９．９ | ゼロトラッキング幅（０．１ｄ単位） ０．０のときはゼロトラッキングを行いません。 | 0.0
Ｃ-Ｆ０８ ０．０～９．９ | 安定検出時間（秒） ０．０のときは安定検出を行いません。 | 1.0
Ｃ-Ｆ０９ ０～９ | 安定検出幅（ｄ） | 2
Ｃ-Ｆ１０ ０～１ | 不安定時の風袋引き及びゼロ補正 ０：計量値が不安定な時は受付けません。 １：計量値が不安定でも受付けます。 | 1
Ｃ-Ｆ１１ ０～１ | 総量が負の時の風袋引き ０：総量が負のときは受付けません。 １：総量が負でも受付けます。 | 1
Ｃ-Ｆ１２ ０～１ | オーバフロー及び不安定時の出力 ０：しない １：する | 1
Ｃ-Ｆ１３ １～３ | 総量のマイナスオーバ条件 １：総量 ＜ －99999 ２：総量 ＜ －ひょう量 ３：総量 ＜ －19ｄ | 1
Ｃ-Ｆ１４ １～２ | 正味のマイナスオーバ条件 １：正味 ＜ －99999 ２：正味 ＜ －ひょう量 | 1
Ｃ-Ｆ１５ ０～１ | ゼロクリアの選択 ０：不可能 １：可能 | 1
Ｃ-Ｆ１６ ０～１ | パワーオンゼロの選択 ０：しない １：する | 0
Ｃ-Ｆ１７ -７．００００ ～７．００００ | ゼロ点の入力電圧 □．□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 0.0000
Ｃ-Ｆ１８ ０．０１００ ～９．９９９９ | スパン(ひょう量点－ゼロ点)の入力電圧 □．□□□□（ｍＶ／Ｖ） | 3.2000
Ｃ-Ｆ１９ １～９９９９９ | スパンの入力電圧に対する分銅値 | 32000
Ｃ-Ｆ２６ ９.７５００ ～ ９.８５００ | 校正場所の重力加速度 校正を行った場所の重力加速度 | 9.8000
Ｃ-Ｆ２７ ９.７５００ ～ ９.８５００ | 使用場所の重力加速度 使用する場所の重力加速度 | 9.8000
Ｃ-Ｆ２８ ０～１ | 平均化ホールド禁止 ０：禁止しない １：禁止する | 0
リニアリティ関係ファンクション
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ設定値
Ｌ-Ｆ０１ ０～５ | 入力点数 設定が０～２の場合、デジタルリニアライズを行わない | 0
Ｌ-Ｆ０２ －７．００００ ～７．００００ | リニアゼロ 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０３ ０～９９９９９ | リニア１ 分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０４ ０．００００ ～９．９９９９ | リニア１ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０５ ０～９９９９９ | リニア２ 分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０６ ０．００００ ～９．９９９９ | リニア２ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０７ ０～９９９９９ | リニア３ 分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ０８ ０．００００ ～９．９９９９ | リニア３ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000
Ｌ-Ｆ０９ ０～９９９９９ | リニア４ 分銅値 | 0
Ｌ-Ｆ１０ ０．００００ ～９．９９９９ | リニア４ スパン 単位はｍＶ／Ｖ | 0.0000