# F/Wバージョンアップ手順書

バージョンアップを行う場合は、次の注意事項を必ず守ってください。

これらの注意事項を守らない場合、RM1100本体内蔵フラッシュメモリが破壊され正常に起動しな

くなる可能性があります。

＜注意事項＞

①　ファームウェアのバージョンアップを行う場合は、必ずACアダプタをご使用ください。

バージョンアップ中に本体の電源が切れないようにしてください。

（バッテリー使用中のバージョンアップは絶対に行わないでください。）

②ファームウェアのバージョンアップ中は、絶対にSDカードを抜かないでください。

③SDカードに〝メインFW、初期化データ〟両方のファイルを入れバージョンアップ作業をしないでください。

必ず、片方ずつ作業を実施してください。

④指定のSDカード以外のSDカードを用いてバージョンアップをしないでください。

＜必要な機材及びソフト＞

① SDカード x2 （それぞれ最新の下記ファイルが書込まれていること）

・メインファーム用VerUpファイル　「RM1100PG.bin」

・初期化データファイル　「RM1100FI.txt」

＜メインFW バージョンアップ手順＞

① 本体電源OFFで、メインファーム用VerUpファイル（RM1100PG.bin）が書込まれたSDカードを挿入する。

② 本体電源をON

③ VerUp画面(水色)表示を確認し、画面が黒くなるまで待つ(約3分)。

注意：VerUp中の作業で画面が黒くなるまで時間がかかりますが、本体には絶対触れない事。

約3分後

④ 本体電源をOFF、SDカードを抜く。

＜本体の初期化＞

① 本体電源をOFFで初期化データファイルが書込まれたSDカードを挿入する。

② 本体電源をON

③ アプリケーション画面が表示されたらSDカードを抜く。(電源を入れたままでよい)

注意：アプリケーション画面が表示されるまで本体には絶対触れない事。

＜VerUpの確認＞

“システム設定”→ “メンテナンス” → “本体情報” より、メインプログラムのVerが

意図した通りであることを確認する。

メインプログラム ： V1.1Ｉ

“メインプログラム”の

バージョン表示を確認

以上で作業は完了です。